生物安全第三等級（BSL-3）實驗室查核基準（草案）

105.02.19更新

| 分類 | 項次 | 查核基準 | 評量項目 | 說明 | 評量方法及 建議佐證資料 | 104年基準對應條文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 查核缺失改善成果 |  |  |  |  |
| 生安組織 | 1.1 | 完成查核缺失改善 | 符合：以下項目均達成。 受查核單位前次查核[1]無缺失事項[2]；或所列缺失事項已完成改善。 優良：符合項目及以下項目均達成。 受查核單位前次查核無建議事項[3]；或已採納使用所列建議事項。 免評 新參與查核作業之受查核單位。 | - 前次查核：係指受查核單位前一次接受由中央（地方）主管機關辦理之實地（書面）查核。 - 缺失事項：前次查核之成績列為「不符合」、「D」或「E」之查核項次。 - 建議事項：前次查核列為建議事項者（含其他項次）。 | - 主管機關出具之查核報告。 - 查核結果通知公文（含複查）。 | 新增項次 |
|  | 2 | 生物安全組織 |  |  |  |  |
| 生安組織 | 2.1 | 已依法設置生物安全組織 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核單位已依法設置生物安全組織[1]，並向中央主管機關完成備查。 - 受查核單位設置之生物安全組織：屬「生物安全會」者，其組成人員至少已包括(1)設置單位首長或副首長、(2)實驗室或保存場所主管、(3)實驗室或保存場所管理人員、工程技術人員或其他專業人員[2]；屬「生物安全專責人員」者，該專人已具備相關專業知識及接受至少16小時生物安全課程，並具有3年以上實驗室工作經驗。 - 受查核單位已於相關文件訂定生物安全組織之任期及職責[3]。 - 受查核單位生物安全組織之各項基本資料[4]，已更新於疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核單位設有專人[5]，協助生物安全組織相關事務之推動與執行。 - 受查核單位依據組織特性、規模及從事之研究內容等，擇定適當人員參與生物安全組織活動。 | - 生物安全組織：係指受查核單位依據感染性生物材料管理辦法第6條規定，而設立之生物安全會（受查核單位總人數≧5人）或生物安全專責人員（受查核單位總人數≦4人）。 - 生物安全會之組成人員中，身分別為「實驗室或保存場所管理人員、工程技術人員或其他專業人員」者，受查核單位之生物安全會可皆（或擇一）設置。 - 生物安全組織之職責，應至少包括感染性生物材料管理辦法第7條第1項第1款至第9款規定要項。 - 疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」中屬生物安全組織需更新之資料內容包括：設置單位基本資料、聯絡窗口、生物安全會（或專責人員）組成名單及實驗室清單（至少包含受查核實驗室）。 - 範例：生物安全會之成員包括所轄實驗室主管或代表；邀請與當次活動議題有關之人員，參與生物安全相關會議。 | - 疾管署「實驗室生物安全管理資訊系統」節錄畫面資料。 - 生物安全會成員名冊。 - 生物安全專責人員受訓紀錄文件及職務經歷。 - 生物安全組織相關作業要點或設置規定等。 | 符合：原項次1.1之C。 優良：原項次1.1之B2及A1。 |
| 生安組織 | 2.2 | 定期召開生物安全會議 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核單位已訂有生物安全會議之召開程序及頻率等相關規定。 - 受查核單位生物安全組織每年召開至少1次生物安全會議。 - 備有生物安全會議之紀錄，且內容完整[1]。 - 受查核單位確實執行生物安全會議之決議事項，並於會議追蹤其辦理情形。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 當年度生物安全會議之平均出席率達75%以上[2]。 - 受查核單位已建立召開臨時生物安全會議之相關程序；並依執行現況，特殊疫情或突發性生物安全事件等，視需要召開生物安全會議，且成效良好。 | - 生物安全會議之紀錄，內容應至少包括：會議名稱、日期、地點、出席情形、報告（討論、決議）事項及臨時動議等。 - 出席率計算原則如下： - 公式：（實際出席人數÷應出席人數）×100%。 - 生物安全會之成員（非代理人）視為應出席者，列席（旁聽）人員不計入出席率。 - 會議簽到單應明列當次會議之應出席人員名單與實際出席人員名單。 | - 生物安全組織相關作業要點或設置規定等。 - 生物安全會議紀錄。 | 符合：原項次1.2之C。 優良：原項次1.2之B及A1。 |
| 生安組織 | 2.3 | 落實推動生物安全管理事務 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核單位生物安全組織依法執行相關業務[1]，並訂有相關標準作業程序。 - 受查核單位生物安全組織已妥善保存經辦之相關案件紀錄，且文件內容完整。 - 受查核單位生物安全組織定期追蹤經辦之相關感染性生物材料申請案件其後續辦理結果。 - 受查核單位生物安全組織不定期將相關實驗室生物安全資訊，轉知所轄各實驗室。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核單位積極參與疾病管制署主辦或委託他單位協辦之相關實驗室生物安全推廣活動[2]。 - 受查核單位生物安全組織定期依據業務執行情形或法令規定等，適時修（增）訂相關標準作業程序。 | - 有關生物安全組織之法定任務，請見「感染性生物材料管理辦法」第7條第1項第1款至第9款規定。 - 凡由疾病管制署主辦，或委託其他單位辦理之與「實驗室生物安全」主題相關活動均可屬之。 | - 生物安全組織相關作業要點或設置規定等。 - 相關申請案件審查與追蹤紀錄。 - 公佈欄資訊。 【↓優良項目↓】 - 參與由疾病管制署主（協）辦之相關推廣活動證明文件。 - 文件修訂紀錄。 | 符合：原項次1.3之C、B。 優良：原項次1.3之A。 |
| 生安組織 | 2.4 | 定期辦理內部稽核 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核單位生物安全組織已於相關文件訂定內部稽核作業程序[1]。 - 受查核單位生物安全組織每年辦理至少1次內部稽核作業，稽核對象需包括有使用或保存RG2以上微生物或生物毒素之BSL-2以上實驗室或保存場所，稽核項目完整[2]，且備有相關稽核紀錄，內部稽核成果並提報生物安全組織。 - 生物安全組織督導並追蹤受查核實驗室稽核缺失事項之改善結果。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核單位已建立自我評核機制[3]，並於相關文件訂定作業程序（含評核表單）；生物安全組織並督導所轄實驗室不定期執行自我評核作業。 - 受查核單位生物安全組織依現況及執行情形等，定期檢討、修訂內部稽核標準作業程序，且著有成效。 | - 內部稽核作業程序應至少載明以下內容：稽核對象、稽核項目、預計辦理時程、稽核人員及相關稽核流程等。 - 內部稽核項目應至少包括以下重點：(1)實驗室結構與建築表面之密封完整性；(2)實驗室設施（備）之運行維護；(3)實驗室空調與壓力系統之運作；(4)實驗室安全資訊標示與門禁管理情形；(5)實驗室消毒滅菌與廢棄物處理；(6)感染性生物材料管理、運送與保全措施；(7)實驗室人員教育訓練達成情形；(8)實驗室人員健康管理情形；(9)個人防護裝備與實驗操作安全；(10)緊急應變演練與意外事件處理程序等。 - 自我評核機制與每年執行之內部稽核作業不同，為實驗室於內部稽核以外期間，藉由自我評核表，不定期評估實驗室之軟、硬體功能符合實驗室生物安全之要求。 | - 內部稽核計畫、作業流程或相關文件。 - 內部稽核執行紀錄。 - 生物安全會議紀錄。 【↓優良項目↓】 - 自我評核作業流程、自我評核表單及辦理作業紀錄文件。 | 符合：原項次1.4之C。 優良：原項次1.4之B及A。 |
|  | 3 | 實驗室管理與維護 |  |  |  |  |
| 實驗室 | 3.1 | 確實管理、維護實驗室相關資料 | 符合：以下項目均達成。 受查核實驗室之各項基本資料[1]，已更新於疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」。 優良：符合項目及以下項目均達成。 受查核實驗室文件管理制度完善，具機敏性之資料已落實文件保全管理，且著有成效。 | - 疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」中屬實驗室需更新之資料內容包括：實驗室基本資料、設備資料、實驗室人員、持有感染性生物材料。 | - 疾管署「實驗室生物安全管理資訊系統」節錄畫面資料。 【↓優良項目↓】 - 現行文件保全管理措施之相關說明文件或佐證資料（如照片或截圖）。 | - 新增項次。 - 符合：原項次1.1之C3。 - 優良：新增評量項目。 |
| 實驗室 | 3.2 | 實驗室設有門禁管制並已標示相關安全資訊 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室已實施24小時門禁管制，人員經授權方可進入。 - 受查核實驗室已於入口處標示[1]下列資訊：(1)生物安全等級、(2)生物危害標識、(3)實驗室主管與實驗室管理人之姓名及聯絡資訊[2]、(4)緊急處理措施[3]。 - 實驗室已於入口處標示現行操作之感染性生物材料種類（含危險群等級）[4]。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 已針對出入受查核實驗室之非常規工作人員（或訪客），登錄其姓名、進出日期、時間及事由等資訊[5]。 - 實驗室已於明顯處張貼實驗室平面圖。 | - 實驗室張貼之生物安全標示，其標籤與所載文字之大小，應有利於人員觀看；內容正確清晰可辨，且無破損情形。 - 實驗室應標示至少2位（含）以上人員之姓名及聯絡資訊（以下班時間或例假日可聯繫到為佳）。 - 緊急處理措施係指發現意外事件之人員，於當下可即刻進行之處理程序，例如撥打24小時緊急聯絡專線、救援措施或通報流程等。 - 實驗室於入口處應至少標示材料種類及危險群等級（例如RG2微生物，檢體…等），並於實驗室相關文件列出完整的操作中材料清單。 - 依受查核單位提出之具體事證進行判定，不限定其執行方式或手法（工具）。 | - 說明門禁管制措施執行情形（可附照片）。 - 說明實驗室入口處之資訊標示情形（可附照片）。 - 列有完整操作中材料清單之摘錄文件。 【↓優良項目↓】 - 說明非常規工作人員之管制措施（可附照片或相關文件）。 - 實驗室平面圖張貼處之照片。 | 符合：原項次6.2之C1及C2。 優良：原項次6.2之B1及B2。 |
| 實驗室 | 3.3 | 實驗室設置位置適當 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室之位置與公共區域[1]明確分開及識別；實驗室阻隔區域[2]內無設置一般行政人員[3]辦公區域。 - 受查核實驗室設有門並保持常閉狀態；門可自行關閉且具備上鎖功能。 - 人員經由雙重門通道[4]進入受查核實驗室阻隔區（通道上已設有實施管制之前室）；雙重門可自行關閉，並具備互鎖功能，必要時可以手動方式解除互鎖狀態。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核實驗室出入口之設計，已考量大型設備進出需求；或另設有大型設備專用出入口。 - 受查核單位依受查核實驗室所在位置規劃實驗室人員、實驗用物品及感染性廢棄物之動線，以有效降低交互感染機率。 | - 公共區域係指無門禁管制及無可能之生物危害風險之區域，且人員於進入公共區域時，通常無須穿著特別的個人防護裝備。 - 實驗室阻隔區域：係指可能有生物危害風險之區域，通常具有負壓。 - 一般行政人員：原則指非實驗室人員，無接觸感染性生物材料，無從事檢驗操作。 - 雙重門通道中靠近實驗室阻隔區域端之門，可無需上鎖，惟仍需與通道靠近公共走道端之門互鎖。 | - 說明實驗室所在位置及實驗室內部區域分佈情形（可附實驗室所在樓層與實驗室平面圖）。 - 說明實驗室門設置情形（可附照片）。 - 說明人員透過雙重門通道進入實驗室阻隔區之動線（可附照）；及是否具互鎖設計。 【↓優良項目↓】 - 說明大型設備進出方式（可附照片）。 - 說明實驗室人員、材料、物品及廢棄物等之動線規劃（可附照片或動線圖）。 | 符合：原項次2.1之C1、C2及C4；原項次6.2之C1。 優良：原項次2.1之B及A1。 |
| 實驗室 | 3.4 | 實驗室結構表面完整，具良好密封性 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室為密閉空間，其氣密狀態維持良好，實驗室內部之牆面、天花板及地板等無明顯裂縫或未密封之貫穿孔洞。 - 受查核實驗室阻隔區之地板[1]採用無縫施工；地板無凸起物妨礙人員行進；且地板與牆面接縫處採呈現彎圓弧。 - 【選評】受查核實驗室內所有窗戶皆已密封，且密封玻璃使用防碎裂材質[2]。 優良：符合項目及以下項目均達成。 受查核實驗室設有緊急逃生出口，逃生門採壓扣式安全門把設計；且受查核單位已就逃生門開啟時，可能造成之感染性物質外洩情形，進行風險進行評估。 | - 受查核實驗室阻隔區之地板材質應具備耐酸鹼、耐磨、耐壓及止滑之功能 - 受查核實驗室無設置窗戶者，得不適用本評量項目。 | - 說明受查核實驗室內部情形（可附照）。 - 說明受查核實驗室地板現況（可附照）。 - 說明實驗室是否設有窗戶，以及其現況。 【↓優良項目↓】 - 說明實驗室緊急逃生出口設置地點（可附照）；以及風險評估結果與佐證文件。 | 符合：原項次2.1之C3、C5及C6。 優良：原項次2.1之A2。 |
| 實驗室 | 3.5 | 實驗室已建置風管式通風系統 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室已使用硬管材質建置風管式通風系統。 - 受查核實驗室阻隔區之氣流方向為單向、定向氣流[1]。 - 受查核實驗室具有相關措施[2]，監控通風空調處理系統依設計參數正常運行。 - 通風空調處理系統發生異常狀態時，具有警報裝置，可即時警示實驗室人員[2]。 - 訂有通風空調處理系統異常時之相關應變處理程序。 優良：符合項目及以下項目均達成。 受查核實驗室依現況及執行情形等，定期檢討、修訂通風空調處理系統異常時之相關應變處理程序，且著有成效。 | - 單向氣流（unidirectional airflow）係指沿單一方向呈平行流線並且橫斷面上風速一致的氣流；定向氣流（directional airflow）則為在氣壓低於外環境大氣壓的實驗室中，從污染概率小且相對壓力高處向污染概率高且相對壓力低處受控制流動的氣流。 - 依受查核單位提出之具體事證進行判定，不限定其執行方式或手法（工具）。 | 說明以下事項，並可檢附相關照片、平面圖或文件等佐證資料： - 通風系統管路使用之材質。 - 實驗室排氣之煙流測試結果。 - 實驗室阻隔區之氣流方向。 - 通風空調系統運行之監控措施；及異常時之警示機制。 - 通風空調處理系統異常時之相關應變處理程序。 | 符合：原項次2.2之C1-C4。 優良：原項次2.2之A。 |
| 實驗室 | 3.6 | 實驗室之進排氣系統運作正常 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室不與所在建築物其他區域共用進排氣系統。 - 受查核實驗室阻隔區之進氣使用新鮮外氣；BSC為第二級B型式者，另於進氣管路加裝可密閉之風量調節風門[1]。 - 受查核實驗室之排氣管路為負壓，無發生逆流情形；並已安裝可密閉之風量調節風門[1]。 - 受查核實驗室進排氣系統之管路已採用互鎖設計，避免排氣側失效時造成實驗室內產生正壓。 - 受查核實驗室進排氣系統每年執行至少1次檢測作業。 - 受查核實驗室阻隔區內至少設有各1處進氣口與排氣口[2]，且位置適當[3]；實驗室阻隔區內各房間[4]換氣次數，至少達每小時12次。 - 受查核實驗室於室外之進排氣口位置適當[5]；且排氣口平均排氣速度可達每秒15公尺（每年均有定期檢測確認）。 - 受查核實驗室進排氣系統通過負壓穩定性測試[6]。 - 受查核實驗室設有至少1套可立即自動切換之備援排氣風機及排氣HEPA過濾器，風機並定期交替使用。 優良：符合項目及以下項目均達成。 受查核實驗室之排氣管路不與BSC共管[7]。 | - 風量調節風門原則應可完全密閉，或達到以下要求：(1)洩漏量符合營建署相關規定；(2)已針對可能發生之生物危害風險訂有相關配套措施；(3)檢測人員施行檢測過程中，全程穿著個人防護裝備。 - BSC及其他抽氣設備不可視為排氣口。 - 進排氣口位置無被實驗室內設備擋住；無擾流、迴風及短循環情形。 - 前室與淋浴室之換氣次數不列入計算。 - 室外進氣口與排氣口不可位於建築物同側；且排氣不會再循環進入實驗室或其他區域，並以遠離公眾密集區為宜。 - 負壓穩定性測試方法可參閱「生物安全第一等級至第三等級實驗室安全規範」第29頁第3.1.17條。 - 係指實驗室阻隔區之排氣管路與BSC排氣管路，自實驗室端起至室外排氣口之過程中，無共同使用全部或一部分管路。 | 說明受查核實驗室進排氣系統以下設置情形，並附佐證資料或照片。包括： - 室內外進（排）氣孔設置位置及系統主機或機房位置。 - 進排氣管路共用情形說明（包括BSC排氣管路及其他區域）。 - 風門設置情形。 - 室內各阻隔區之換氣次數及室外排氣口流速。 - 負壓穩定性測試資料。 - 最近一年檢測資料。 - 備援系統設置情形。 | 符合：原項次2.2之C5；原項次2.3之C1-C5及C7；原項次2.5之C5(2)。 優良：原項次2.3之B3。 |
| 實驗室 | 3.7 | 實驗室之HEPA過濾器運行正常 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室裝設之HEPA過濾器無發生洩漏、破損或其他異常情形。 - HEPA過濾器具有適當監控措施[1]，以偵測其發生之異常情況。 - 受查核實驗室裝設之HEPA過濾器（包含其組件）可執行洩漏測試及燻蒸消毒程序[2]。 - 受查核實驗室阻隔區之空氣，經HEPA過濾器過濾後排放[3]。 - 每年執行至少1次HEPA過濾器之測試驗證程序，並依檢測結果[4]適時更換HEPA過濾器。 - 受查核實驗室已訂有HEPA過濾器更換作業程序[5]。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 妥善保存HEPA過濾器更換紀錄。 - 受查核實驗室利用相關措施[6]確保乾淨氣流進入實驗室阻隔區。 - 【限BSL-3以上實驗室】受查核實驗室之排氣經二道HEPA過濾器[7]過濾後排放。 | - 依受查核單位提出之具體事證進行判定，不限定其執行方式或手法（工具）。 - 例如設有洩漏測試孔及燻蒸消毒孔。 - HEPA過濾器之裝設位置可位於實驗室阻隔區內排氣口；或排氣管路末端風機處。 - HEPA過濾器原則依檢測結果適時更換，惟其使用期限最長不可逾原廠規定之更換效期。 - HEPA過濾器更換作業程序之內容，需包括：(1)更換時機；(2)更換流程；(3)換下之HEPA後續處理程序。前開文件內容，必要時可請承作廠商協助提供。 - 建議措施例如可於室外進氣口或者雙重門通道之門下方具有格柵者，安裝pre-filters或HEPA過濾器。 - HEPA過濾器之安裝位置，可位於實驗室阻隔區排氣口及末端排氣風機處。 | - 說明HEPA過濾器之監控措施及現行運作情形。 - 說明如何執行HEPA過濾器之洩漏測試與燻蒸消毒程序（可附照或佐證文件）。 - 說明HEPA過濾器之安裝位置。 - 最近一次HEPA檢測結果及更換時間。 - HEPA過濾器更換作業程序。 【↓優良項目↓】 - 說明HEPA過濾器更換紀錄保存情形。 - 說明以何種措施確保乾淨氣流進入實驗室阻隔區。 | 符合：原項次2.3之C6；原項次2.4之C1-C2、C4-C6。 優良：原項次2.3之A2（含TB部分）、原項次2.4之B。 |
| 實驗室 | 3.8 | 實驗室之負壓系統運行穩定 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室內各區域（含雙重門通道）氣壓低於公共通道氣壓；阻隔區內相鄰區間之壓差，原則達負12.5 Pa[1]；並維持24小時負壓運轉[2]；亦無負壓不足或正壓等異常情形。 - 受查核實驗室之內、外區域均已裝設壓差（力）值顯示儀器[3]，且正常運作並定期執行校正；儀器上已明確標示所顯示之數值其代表區域及允收範圍。 - 受查核實驗室隨時監控壓力變化，針對負壓異常時，設有警報裝置[4]，可即時警示實驗室人員。 - 受查核實驗室詳細記錄壓力變化情形，並妥善保存。 - 受查核實驗室訂有負壓異常時之相關處理流程。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核實驗室定期檢視壓力監測紀錄，針對異常處分析原因並註記。 - 受查核實驗室依現況及執行情形等，適時檢討、修訂負壓異常時之標準處理程序，且著有成效。 | - 實驗室阻隔區內相鄰區間之壓差，原則需達負12.5 Pa（即公共走道對前室、前室對操作室之壓差均為負12.5 Pa）。查核委員可視實驗室內部現有設計、動線及運作情形等，評估其負壓值設定是否可達到防止病原體逸出之目的。 - 實驗室未執行檢驗操作期間，實驗室可本於節能目的調降壓差值，惟其下限不可低於負7.6 Pa。 - 壓差（力）顯示儀器之型式及廠牌無特別限制。 - 依受查核單位提出之具體事證進行判定，不限定其執行方式或手法（工具）。 | - 說明實驗室內各區域之負壓設定（可輔以實驗室平面圖進行說明），並說明負壓系統運行現況；以及是否出現異常情形。 - 說明壓差（力）值顯示儀器裝設情形（可附照）。 - 說明負壓異常時之警報裝置運作方式（可附照）。 - 提供近3個月壓力監測紀錄，並說明檢視前開紀錄之頻率與時機。 - 負壓異常處理流程。 | - 符合：原項次2.5之C及B1。 - 優良：原項次2.5之A。 - 優良項次第1項為新增評量項目。 |
| 實驗室 | 3.9 | 實驗室使用檢測合格且正常運轉之生物安全櫃(BSC)或同等級物理防護設備 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室使用檢測合格且正常運作之第二級以上BSC或同等級物理防護設備，相關實驗操作並於其內進行[1]。 - BSC或同等級物理防護設備之裝設位置適當[2]。 - BSC或同等級物理防護設備於任何時刻，均為負壓（相對於所在實驗室房間）。 - BSC或同等級物理防護設備之排氣管路已裝設可密閉之風量調節風門[3]。 - BSC或同等級物理防護設備之內部整潔，無過量堆積實驗儀器及醫材；無放置易傾倒容器；無阻擋氣柵出口；無使用明火。 - BSC或同等級物理防護設備每年執行至少1次檢測作業，並依檢測結果進行相關維護。前開檢測報告內容完整，且經實驗室主管驗收[4]。 - BSC或同等級物理防護設備於實施檢測作業前，已先執行燻蒸消毒作業[5]。 - 【選評】BSC型式屬第二級A2型式者，使用可拆卸式集氣罩（canopy hood）或套管，將BSC內空氣排放至室外；BSC開關機瞬間、運轉中或停機時，集氣罩口或套管間隙處均保持負壓；且後方排氣管路適當處已裝設HEPA過濾器[6]。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - BSC或同等級物理防護設備周邊已保留適當空間，以供執行清潔、消毒及檢測工作。 - BSC或同等級物理防護設備使用獨立排氣管路排放至室外。 | - 具以下任一情況時，實驗室應設置BSC或同等級物理防護設備，並於其中進行相關實驗操作： - 有操作RG2以上微生物（僅保存時不適用）。 - 有執行可能產生具感染性氣膠或噴濺之操作項目（例如移液、離心、研磨、攪拌、震盪、混合、超音波處理、開啓盛裝感染性生物材料之容器等）。 - 操作高濃度或大量感染性生物材料。 - BSC同等級物理防護設備之裝設位置，應避免受到運轉時之實驗室進氣與排氣氣流的波動影響；且遠離門、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域。 - 風量調節風門原則應可完全密閉，或達到以下要求：(1)洩漏量符合營建署相關規定；(2)已針對可能發生之生物危害風險訂有相關配套措施；(3)檢測人員施行檢測過程中，全程穿著個人防護裝備。 - BSC檢測項目及檢測報告書格式，請參閱勞動部勞動及職業安全衛生研究所於民國93年出版之「生物安全櫃操作安全技術手冊（IOSH93-T-063）」附錄三。 - 燻蒸報告應具備之內容可參閱疾管署「第一等級至第三等級實驗室安全規範（第1.0版）」附錄7。 - BSC型式非第二級A2型式者，得免適用本評量項目。 | - 說明設置之BSC或同等級物理防護設備之規格、擺放位置、作業規定及使用情形等，須檢附相關照片（可呈現設備周邊情形與內部物品擺放情形）。 - 說明BSC或同等級物理防護設備之排氣管路風量調節風門裝設情形，以及是否與其他區域排氣管路共管。 - 說明最近1次BSC檢測時間及結果（須附BSC檢測報告）。 - 說明BSC燻蒸消毒作業之辦理時間及情形等；並附燻蒸報告。 - 屬第二級A2型式BSC者，說明於BSC開關機瞬間、運轉中或停機時之壓力呈現；及HEPA過濾器裝設情形。 | 符合：原項次2.6之C1-C2、C4-C8。 優良：原項次2.6之B及A3。 |
| 實驗室 | 3.10 | 實驗室已設置感染性廢棄物專用之滅菌器 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室為BSL-3以上實驗室時，已於實驗室阻隔區內設置感染性廢棄物專用之滅菌器；非BSL-3實驗室但有保存或處分RG3微生物之受查核單位，滅菌器則係設於實驗室阻隔區或實驗室外鄰近處[1]。 - 已訂有滅菌器之作業規範[2]。 - 滅菌器定期執行生物性確效檢測。 - 滅菌器在尚未達到滅菌條件前，所產生及排放之冷凝水與氣體，實驗室已有適當處理措施[3]。 - 滅菌器每年辦理至少1次檢測作業，並依檢測結果進行相關維護，相關檢測維護紀錄均妥善留存。 - 受查核實驗室操作滅菌器人員及運送感染性廢棄物人員，定期參加相關教育訓練課程。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 滅菌器周邊預留檢修空間，以利進行保養、檢修及年度定期檢查。 - 【限BSL-3以上實驗室】受查核實驗室係裝設雙門式滅菌器，其貫穿處周邊已填塞密封，無洩漏情形；且雙門具備互鎖功能，滅菌器非污染區側之門，需於除污程序完成後方予以開啟。 - 受查核實驗室依現況及執行情形等，定期檢討、修訂滅菌器之標準作業程序，且著有成效。 | - 非BSL-3實驗室但有保存或處分RG3微生物之受查核單位，其滅菌器因故設於實驗室外鄰近處時，應符合以下要求：(1)訂定相關運送作業程序；(2)未滅菌之感染性廢棄物以合適之有蓋防漏容器盛裝；(3)採專人專車方式運送；(4)運送路線避開公眾區域或人潮聚集時段。 - 作業規範之內容應至少包含：(1)使用之滅菌器規格說明；(2)適用之滅菌物範圍；(3)滅菌器操作程序與結果判讀；(4)生物性確效檢測時機與程序；(5)年度檢測執行事項；(6)操作人員資格；(7)障礙排除程序及意外事件處理流程；(8)相關紀錄文件格式與其他注意事項等。 - 該類排水與排氣可能含有感染性物質，多數滅菌器本身已有內建排水（氣）過濾裝置；至於未內建者，實驗室應利用其他可達到同樣目的之方式妥善處理（BSL-4實驗室不適用）。 | - 滅菌器作業規範。 - 說明使用之滅菌器規格及裝設地點（可附照）。 - 執行生物性確效檢測之時機及頻率。 - 說明滅菌器所產生及排放之冷凝水與氣體處理措施。 - 滅菌器檢測紀錄。 - 人員參加訓練之紀錄或相關佐證文件。 | 符合：原項次2.8之C。 優良：原項次2.8之B及A。 |
| 實驗室 | 3.11 | 實驗室已使用相關安全設備 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室已設有以下設施： - 傳遞箱：箱內設有紫外燈，且雙門具互鎖設計）[1]。 - 免手持之對外通訊設備。 - 水槽[2]：須符合免手動給水、防逆流設計之要求。 - 消防安全系統，包含逃生指示標示、火警警報裝置及符合效期之滅火器具。 - 受查核實驗室具充分照明。 - 具不斷電系統與備用發電設備[3]。 - 受查核實驗室工作檯表面可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其他化學品。 - 受查核實驗室工作區使用之座椅，表層已包覆無孔材質之材料，且易於清潔消毒；位於BSC前之座椅為不附輪型式或可固定。 - 受查核實驗室阻隔區內出水設施具備防逆流裝置。 - 受查核實驗室或鄰近處已設置緊急洗眼沖淋設備[4]且隨時可用。 - 【選評】受查核實驗室內無放置過量壓縮氣體鋼瓶；並已將鋼瓶固定妥當；備用鋼瓶上套有鋼瓶帽，鋼瓶無過期[5]。 - 受查核實驗室阻隔區內之外露管線，已使用絕緣材料包覆管線外層，並加強固定及防震等保護措施[6]。 - 受查核實驗室設有觀景窗或相關安全監控設備，可利於自外界觀察實驗室內部活動情形[6]。 - 受查核實驗室阻隔區內使用於感染性生物材料之儀器設備[7]，均已張貼生物危害標識。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核實驗室已建立適當的資料傳輸系統[6]，以利實驗室內部資訊之傳遞。 - 【選評】實驗室使用安全針具[8]。 | - 傳遞箱設置之目的，係為使感染性生物材料（例如檢體）之動線與實驗室人員進出實驗室之動線分開，實驗室等級屬BSL-3以上實驗室時，本項設備為必備項目；餘等級實驗室未設置時，可利用其他設備或措施來達到相同目的，惟應於查核時予以說明。 - 水槽周邊應保持整潔，無積（漏）水情形；無靠近電力設備或已加裝安全裝置。受查核實驗室如以淋浴程序作為離開實驗室之最後一道程序時，亦可視為達成本評量項目要求。 - 備用發電設備由受查核實驗室或機構設置皆可；實驗室設置之不斷電系統應並聯備用發電機，確保意外事件發生時，實驗室人員可安全離開實驗室。 - 緊急洗眼沖淋設備須定期查檢且合格，水流力道並已調整適當。 - 受查核實驗室未使用壓縮氣體鋼瓶時，不適用本評量項目。 - 依受查核單位提出之具體事證進行判定，不限定其執行方式或手法（工具）。 - 凡有接觸感染性生物材料之儀器設備（例如BSC、離心機及冰箱等）均屬之。 - 受查核實驗室無使用針具之事實時，得不適用本評量項目。 | - 可參照評量項目，說明實驗室已設有哪些設施（備），並檢附現況照片。 - 實驗室使用之工作檯材質說明（可附照）。 - 說明實驗室內照明情形（可附工作當下之照片）。 - 實驗室使用之座椅照片及簡要說明。 - 說明實驗室內是否有放置壓縮氣體鋼瓶及現況，可附照片佐證。 - 說明實驗室內是否有外露管線及其相關施行措施等。 - 說明利用何種方式觀察實驗室內部活動情形（可附照）。 - 說明實驗室內相關儀器設備張貼生物危害標識之情形（可附照）。 【↓優良項目↓】 - 說明實驗室如何將內部資訊傳遞至外界，並附佐證資料。 - 說明是否有使用安全針具。 | - 符合：原項次2.1之C7、原項次2.6之A1、原項次2.8之C及A1。 - 優良：原項次2.8之B2。 - 符合項次第2項為新增評量項目。 |
|  | 4 | 實驗室消毒滅菌措施與感染性廢棄物處理 |  |  |  |  |
| 實驗室 | 4.1 | 已訂定相關消毒滅菌措施並據以執行 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室之設計，有利於清潔及除污作業。 - 受查核實驗室內需消毒滅菌之物品或設施（備），已於相關文件訂定消毒滅菌措施[1]；針對不宜以滅菌器除污之品項，亦訂有其他合適可行的除污方法。 - 受查核實驗室於從事感染性生物材料操作期間，針對操作區域[2]每日執行至少1次清潔除污程序。 - 受查核實驗室於轉換操作不同感染性生物材料前，實驗操作區域[2]均有進行適當的清潔除污程序。 - 受查核實驗室（含實驗室設備）於進行年度檢修維護前；或遇有下列情形時，執行燻蒸消毒作業[3]：(1)設備將移出實驗室前；(2)於實驗室相關設備外發生感染性生物材料之洩漏、噴濺或其他污染時。 - 可重複使用之實驗室器材、衣物或其他物品等，於重複使用、清洗或移出實驗室前，已先經過適當清潔除污程序。 - 實驗室內無使用不易清潔消毒之物品（例如窗簾、布質家具、盆栽、魚缸等）。 - 【限BSL-3以上實驗室】受查核實驗室已於相關文件訂定RG3以上微生物之去活化標準作業程序。 優良：符合項目及以下項目均達成。 定期檢討、改善實驗室相關物品及設備之消毒作業程序、燻蒸消毒作業程序等，並著有成效。 | - 由受查核實驗室依現況，自行定義實驗室內應進行消毒或滅菌之品項，並據以訂定對應之消毒方式、消毒劑、消毒時機與消毒步驟等。 - 感染性生物材料之操作區域，係只有接觸到感染性生物材料之設施（備）、工作台面或BSC等，受查核實驗室應說明於使用期間，會涉及感染性生物材料操作之區域範圍。 - 燻蒸消毒作業執行後，應備有完整的燻蒸報告，且燻蒸結果合格。燻蒸報告應具備之內容可參閱疾管署「第一等級至第三等級實驗室安全規範（第1.0版）」附錄7。 | - 消毒滅菌措施作業文件 - 說明是否每日進行清潔除污程序，並檢附作業規範。 - 說明執行燻蒸消毒作業之時機（可附相關規範或佐證文件），以及最近一次執行實驗室檢測及燻蒸消毒之時間（附燻蒸報告）。 - 說明實驗室內是否有設置不易清潔消毒之物品（可附照片）。 - RG3以上微生物去活化標準作業程序。 | 符合：原項次3.1之C及原項次6.2之C7。 優良：原項次3.1之A。 |
| 實驗室 | 4.2 | 已妥善處理實驗室產出之感染性廢棄物 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核實驗室已針對實驗室產出之感染性廢棄物，於相關文件訂定處理作業規範。 - 受查核實驗室產出之培養物、保存菌種、感染性廢棄物或其他潛在感染性物質，經除污滅菌後[1]，再以專人專車[2]方式運送至機構指定之儲放場所。 - 受查核實驗室內盛裝感染性廢棄物之容器，已符合以下要求：(1)為有蓋容器，並具有堅固及防漏等特性；(2)容器外觀完整無破損；(3)闔蓋時能確實關上；(4)容器內襯有專用塑膠袋，且無破損或重複使用之情形；(5)廢棄物無過量盛裝[3]；(6)依廢棄物種類，分類放置及標示。 - 受查核實驗室妥善處理感染性廢液[4]。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核實驗室儘速清運已完成滅菌之實驗室廢棄物，無堆置在滅菌區。 - 感染性廢棄物於機構內之運送路徑避開公眾區域或人潮聚集時段。 - 機構內運送、處理感染性廢棄物之人員已接受相關訓練課程[5]。 | - 非BSL-3實驗室但有保存或處分RG3微生物之受查核單位，因滅菌器設於實驗室外鄰近處之故，無法於實驗室內將感染性廢棄物先行除污滅菌時，應符合以下要求：(1)訂定相關運送作業程序；(2)未滅菌之感染性廢棄物以合適之有蓋防漏容器盛裝；(3)採專人專車方式運送；(4)運送路線避開公區域或人潮聚集時段。 - 「專人專車」應符合以下要求：(1)無更換運送人員；(2)無在載運感染性廢棄物之情況下，另至其他場所收集廢棄物；(3)使用有蓋且可消毒之運送載具，載具外觀無破損，內部無滲漏情形；(4)自載運感染性廢棄物起，於抵達儲放場所前不再開啓載具。 - 容器內盛裝之廢棄物上限量以不擠壓廢棄物且蓋子能關上為原則。 - 檢體類廢液可併入感染性廢棄物一併處置；染色或洗手產生之廢水，受查核實驗室可確認水槽之排放管路是否已與機構污水處理系統連接（污水系統需有消毒處理措施）；或可自行收集後投入消毒劑處理。 - 該類人員接受之訓練課程，需至少包括以下主題：(1)運送、處理感染性廢棄物時應穿戴之個人防護裝備；(2)運送、處理感染性廢棄物時之風險。 | - 實驗室感染性廢棄物處理作業規範文件。 - 說明感染性廢棄物之滅菌及運送等實施過程（可附照）。 - 說明未滅菌之感染性廢棄物運送方式、人員、時間、路徑及使用載具等，並附照片。 - 說明實驗室內盛裝感染性廢棄物之容器及放置情形，並附加照片。 - 說明感染性廢液之處理措施，並輔以照片及相關佐證資料。 【↓優良項目↓】 - 說明滅菌區之現況，及滅菌後廢棄物之清運時間（可附照）。 - 相關人員訓練紀錄。 | 符合：原項次3.2之C。 優良：原項次3.2之B3及A。 |
|  | 5 | 感染性生物材料管理 |  |  |  |  |
| 生安組織 | 5.1 | 妥善管理持有之感染性生物材料 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核單位已於相關文件訂定RG2以上微生物及生物毒素之管理規範[1]；並督導所轄實驗室落實執行。 - 受查核單位指派專人管理RG2以上微生物及生物毒素，並追蹤、記錄相關異動；且備有保存清單及存取紀錄[2]。 - 受查核單位督導所轄實驗室定期盤點持有、保存之RG2以上微生物及生物毒素品項及數量，並將盤點結果回報生物安全組織。 - 受查核單位生物安全組織應於例行召開之生物安全會議上，報告RG2以上微生物及生物毒素盤點結果及近期異動情形。 - 受查核實驗室持有、保存或處分RG2以上微生物及生物毒素前；或異動至外部機關（構）前，已先取得生物安全組織同意（需留存同意文件）[2]。 - 受查核單位定期針對所轄持有RG2以上微生物及生物毒素之實驗室辦理內部稽核。 - 【選評】受查核實驗室操作之感染性生物材料之危險群等級或實驗室等級，符合法令規範該生物安全等級實驗室可操作之範疇[3]。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核實驗室已於疾管署「實驗室生物安全管理資訊系統」更新持有、保存之RG2以上微生物及生物毒素品項及數量。 - 受查核單位依現況及執行情形等，定期檢討、修訂感染性生物材料管理規定，且著有成效。 | - 管理規範至少需包括以下內容：(1)適用對象（實驗室）；(2)列入管理之品項；(3)持有、保存或處分感染性生物材料等相關作業程序；(4)感染性生物材料異常事件（例如遺失、數量異常等）之通報處理程序；(5)例行盤點及年度稽核流程。 - 相關文件紀錄之保存期限至少1年。 - 受查核實驗室之類型屬「保存場所」，無從事相關實驗工作時，不適用本評量項目。 | - RG2以上微生物及生物毒素之管理規範文件。 - RG2以上微生物及生物毒素之保存清單、存取紀錄、盤點紀錄及回報情形。 - 生物安全會議紀錄或資料。 - 相關RG2以上微生物及生物毒素之申請案件審查紀錄。 - 內部稽核紀錄。 【↓優良項目↓】 - 疾管署「實驗室生物安全管理資訊系統」節錄畫面資料。 | - 符合：原項次4.1之C。 - 優良：原項次4.1之B及A。 - 符合項目第4項及第6項為新增評量項目。 |
| 實驗室 | 5.2 | 落實感染性生物材料保全措施 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核單位已於相關文件訂定RG2以上微生物及生物毒素之保全管理規範[1]；並督導所轄實驗室落實執行。 - 受查核單位分區[2]儲放感染性生物材料；並備有材料保存清單（有登載保管人員、保存地點、保存型式及保存期限等資訊）。 - RG2以上微生物及生物毒素儲放設備（區域）符合以下要求：(1)上鎖；(2)設有門禁管制[3]。 - 受查核實驗室相關人員隨身佩戴識別證[4]。 - 受查核單位已就可能發生之保全意外事件，擬定緊急應變計畫；並由機構生物安全組織審核通過；受查核實驗室相關人員亦清楚該計畫內容。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核單位每年定期辦理生物保全訓練課程。 - 受查核實驗室相關人員之識別證上有照片輔佐，以及該人員可存取材料等級（可進入之區域等級）等相關訊息[3]。 - 受查核單位感染性生物材料之保管人員，具備相關專業知識。 | - 管理規範至少需包括以下內容：(1)適用對象；(2)列入管理之品項；(3)各品項儲放區域及相應之保全措施；(4)人員管制要件（例如可存取材料之人員條件；可查閱相關紀錄文件之人員條件…等）；(5)感染性生物材料異常事件（例如遺失、數量異常等）之通報處理程序；(6)訪客管理措施。 - 受查核單位需依感染性生物材料之危險群等級、致病性等，分區儲放於材料儲放設備或區域。 - 依受查核單位提出之具體事證進行判定，不限定其執行方式或手法（工具）。 - 實驗室人員於部分情況若配戴識別證可能危及人員安全時，可取下。 | - RG2以上微生物及生物毒素保全管理規範。 - 說明感染性生物材料儲放設備（區域）之概況及保全措施，並附照片（含外觀及內部情形）。 - 感染性生物材料保存清單（機敏資料可遮蔽）。 - 實驗室人員識別證示意照。 - 緊急應變計畫（含有感染性生物材料保全主題）。 【↓優良項目↓】 - 生物保全訓練課程之相關文件與紀錄。 - 說明如何依人員權限不同限制材料存取區域。 - 保管人員簡歷或背景說明。 | 新增項次 |
| 實驗室 | 5.3 | 感染性生物材料[1]之運送及包裝符合相關規定 | 符合：以下項目均達成。 - 已於相關文件訂定感染性生物材料之運輸、包裝管理規範，並落實執行。 - 已於相關文件訂定感染性生物材料洩漏處理程序；並張貼於受查核實驗室明顯處，相關人員並加以熟讀。 - 機構內感染性生物材料之傳送，使用密封、不易破裂及滲漏、且可清潔、消毒之容器。 - 機構內採專人傳送RG2以上微生物及生物毒素。 - 【選評】感染性生物材料需運送至外部機關（構）時，已採用規定之三層包裝系統，並如實標示。其使用之包材及相關標示，符合三層包裝規定[2]。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 機構內與感染性生物材料運送有關之人員，已接受與「感染性生物材料包裝、運輸」主題相關之訓練課程[3]。 - 定期依實務情形檢討、修訂感染性生物材料運輸規範。 | - 本項次所提感染性生物材料，除明列項目外，係指人類及人畜共通傳染病病原相關之感染性生物材料及傳染病檢體。 - 受查核單位將感染性生物材料運送至外部機關（構）時，應依運送物品使用合適的包裝及運送方式，詳細規定可參閱「感染性生物材料及傳染病檢體包裝、運送及訓練管理規定」。另設置單位經確認無將感染性生物材料運送至外部機關（構）之事實時，得不適用本評量項目。 - 相關人員參與之訓練課程，無限制課程辦理單位，惟其課程主題需與「感染性生物材料包裝、運輸」相關。 | - 感染性生物材料相關包裝、運輸管理規範之文件。 - 感染性生物材料洩漏處理程序及張貼場所說明（可附照） - 說明機構內使用於傳送感染性生物材料之容器，並附照。 - 說明機構內以專人運送RG2以上微生物及生物毒素之情形。 【↓優良項目↓】 - 與感染性生物材料運送有關人員之訓練紀錄。 | - 符合：原項次4.2之C。 - 優良：原項次4.2之B及A1。 - 符合項目第4項為新增評量項目。 |
|  | 6 | 持續性教育訓練與資源應用 |  |  |  |  |
| 生安組織 | 6.1 | 已提供完善的實驗室生物安全訓練課程 | 符合：以下項目均達成。 - 已於相關文件擬訂實驗室人員應接受之實驗室生物安全教育訓練規範，並至少包括以下內容：(1)適用對象；(2)需參與訓練之時機；(3)需接受之課程主題[1]；(4)應達成之訓練時數。 - 受查核實驗室人員已達成實驗室生物安全教育訓練時數[2]之法定要求：在職人員達成至少4小時；新進人員自上班日起3個月內達成至少8小時[3]。 - 【選評】受查核實驗室之新進人員業依疾管署「生物安全第三等級以上實驗室新進人員安全訓練課程認可規定」，完成相關訓練課程及時數[4]。 - 已建檔管理受查核實驗室人員之訓練紀錄。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核單位積極推廣實驗室生物安全教育課程，每年主（協）辦至少1場次實驗室生物安全訓練[5]；或提供相關資源，遴派所轄生物安全組織或實驗室人員參與國內外機構舉辦之實驗室生物安全相關活動[6]。 - 受查核單位建立種子教官制度，由參與外部機關（構）實驗室生物安全教育訓練課程之人員，轉授單位所轄其他實驗室人員。 - 適時依據業務執行情形或法令規定等，修（增）訂實驗室生物安全訓練與教育課程之標準作業程序，且成效良好。 | - 實驗室人員應接受之課程名稱不拘，惟主題應與「實驗室生物安全」議題相關。 - 有關實驗室生物安全教育訓練時數之認定，不拘課程辦理單位，惟其課程主題需與「實驗室生物安全」議題相關，方可採計時數。 - 自上班首日起算，於受查核實驗室服務已滿3個月以上者，視為在職人員；未滿3個月者，視為新進人員。 - 受查核實驗室於當年查核月前推3個月內無新進人員時，得不適用本評量項目（例如受查核實驗室當年查核月為10月，計算區間則為7月至9月）。 - 受查核單位之辦理方式與場次時數不拘，可以自行辦理，或與他單位合（協）辦等，惟其主題需與實驗室生物安全有關。 - 參與之活動型式及辦理單位不拘，惟其活動主題需與實驗室生物安全有關。 | - 實驗室人員教育訓練規範。 - 受查核實驗室人員之訓練紀錄。 - 說明如何管理受查核實驗室人員之訓練紀錄。 【↓優良項目↓】 - 受查核單位主辦或參與辦理之實驗室生物安全訓練，或遴派相關人員參與實驗室生物安全活動之佐證文件（例如活動海報、簡章、相片或相關文件等）。 - 說明已建立之種子教官制度。 | 符合：原項次5.1之C及B3。 優良：原項次5.1之B2及A。 |
|  | 7 | 實驗室人員安全防護與健康措施 |  |  |  |  |
| 實驗室 | 7.1 | 已穿著適當個人防護裝備(PPE) | 符合：以下項目均達成。 - 以圖文方式呈現受查核實驗室人員PPE著（卸）裝程序，並張貼於實驗室內適當場所[1]。 - 於受查核實驗室內從事相關活動之人員，均已穿著適當PPE，並至少符合以下原則：(1)合適防護衣[2]；(2)雙層手套；(3)依防護衣類型選擇使用頭套（或髮帽）；(4)足部防護具[3]；(5)合適呼吸防護具[4]；(6)PPE均於使用效期內，且不重複使用拋棄式防護具。 - 受查核實驗室備有眼部防護具[5]，並說明使用時機，以供實驗室人員必要時使用。 - 受查核實驗室人員於手部有明顯髒污、結束實驗操作及離開實驗室前落實洗手程序[6]。 - 受查核實驗室人員無穿著實驗衣物進入公眾區域或非實驗室區。 - 受查核實驗室人員已使用過之實驗衣物與未使用過物品分開放置，且無將實驗衣物攜回住家。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核實驗室人員已通過呼吸防護具之密合度測試[7]；並於每次配戴呼吸防護具前均進行密合檢點測試。 - 適時依業務執行情形，檢討、修訂實驗室人員之PPE相關規範。 | - 實驗室人員PPE著（卸）裝程序之圖文宜張貼於人員著（卸）裝處或實驗室入口處。 - 防護衣穿著需符合「全身完整包覆」原則，身體部位或防護衣以外衣物無曝露於實驗室環境中。防護衣為正面無接縫設計（或為全罩式防護衣）；且材質防水。 - 足部防護具例如為鞋套、膠鞋或防護靴等，不可穿著露趾鞋，腳背不可露出。 - 操作RG3以上呼吸道病原體時，應至少使用N95口罩或相同（以上）規格之呼吸防護具；操作非呼吸道病原體時，則可視風險評估結果決定使用之呼吸防護具。 - 眼部防護具可包括護目鏡或拋棄式防護面罩等，其目的係提供實驗室人員預防臉部遭感染性物質噴濺使用。 - 實驗室人員之洗手設施，需設置於受查核實驗室內或鄰近出口處；另受查核實驗室如以淋浴程序作為離開實驗室之最後一道程序時，亦可視為達成本評量項目要求。 - 受查核實驗室之人員至少於首次進入實驗室前執行密合度測試，定性或定量方法均予以採認。 | - 受查核實驗室人員PPE著（卸）裝程序及張貼場所說明（可附照）。 - 說明受查核實驗室人員穿著之PPE品項（可附照）。 - 說明受查核實驗室是否備有眼部防護具以及使用之時機（可附照）。 - 說明實驗室人員之洗手時機及洗手場所（可附照）。 - 說明受查核實驗室如何歸置使用過之衣物與乾淨衣物（可附照）。 【↓優良項目↓】 - 說明受查核實驗室人員完成密合度測試之情形，並附佐證資料（例如測試結果）。 - 說明受查核實驗室人員執行密合檢測測試之情形。 | 符合：原項次6.1之C。 優良：原項次6.1之B及A。 |
| 實驗室 | 7.2 | 實驗室人員已遵守實驗操作規範 | 符合：以下項目均達成。 - 涉及感染性生物材料之操作程序，皆於第二級以上BSC或其他同等級之物理性防護設備中進行。 - 受查核實驗室已訂定相關實驗室生物安全管理文件[1]，並放置於實驗室人員易取得之處；相關實驗室人員並完成相關文件內容之閱讀。 - 受查核實驗室內無存放食物（含設備）；無留置與實驗無關之動物或植物；實驗室人員於實驗室內無從事不當行為[2]。 - 執行具感染風險之操作時，符合雙人工作原則[3]。 - 受查核實驗室未於同時間於同一實驗場所操作超過1種以上感染性生物材料。 優良：符合項目及以下項目均達成。 依據業務執行情形或法令規定等，適時修（增）訂實驗室生物安全管理文件，且著有成效。 | - 依受查核單位提出之具體事證進行判定，不限定其執行方式或手法（工具）。 - 不當行為例如飲食（含嚼食口香糖）、抽菸、化妝、嬉鬧玩樂等。 - 受查核實驗室之人員執行具感染風險之操作時，以2人進入實驗室工作為原則；僅有1人進入實驗室時，應有其他人員於實驗室外透過適當措施或設備等，掌握實驗室內工作情形。 | - 舉證說明涉及感染性生物材料之操作程序，皆於第二級以上BSC或其他同等級之物理性防護設備中進行。 - 實驗室生物安全管理文件及實驗室人員已完成閱讀之佐證（如簽名）。 - 說明受查核實驗室內是否擺放不當物品；或人員有從事不當行為。 - 說明每次進入實驗室從事具感染風險之操作時之人數；以及人數不足時是否有適當監控措施。 | 符合：原項次6.2之C3-C7。 優良：原項次6.2之A。 |
| 生安組織 | 7.3 | 已建立實驗室人員健康管理監測機制 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核單位已針對所轄BSL-2以上實驗室人員[1]訂定健康管理措施與健康狀況異常監控機制[2]。 - 已依所轄BSL-2以上實驗室人員從事業務之風險，訂定健康檢查頻率，並據以提供健康檢查服務[3]。 - 受查核單位已就BSL-2以上實驗室人員之血清檢體保存，訂定相關規範[4]。 - 受查核單位已提供BSL-2以上實驗室人員，於職業災害發生時之相關就醫資訊與可獲得之醫療協助。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - BSL-2以上實驗室人員每日執行體溫量測，並予以紀錄[5]。 - 受查核單位已建檔管理所轄BSL-2以上實驗室人員之健康資料，並就異常情形訂有後續監測與追蹤機制，且成效良好[5]。 | - 於BSL-2以上實驗室內從事檢驗操作之相關人員均屬之。 - 依受查核單位提出之具體事證進行判定，不限定其執行方式或手法（工具）。 - BSL-2以上實驗室人員之健康檢查頻率與檢查項目無特別規定，由受查核單位依其業務風險自行訂定。 - 受查核單位生物安全組織可視所轄BSL-2以上實驗室執行業務情形，決定是否保存血清檢體，以及其保存措施與保存期限，前開決議項目均應作成書面文件紀錄。 - 依受查核單位提出之具體事證進行判定，不限定其執行方式或手法（工具）。 | - 說明以下關於BSL-2以上實驗室人員之執行事項並附佐證文件： - 健康管理措施與健康狀況異常監控機制。 - 健康檢查頻率與檢查項目。 - 血清檢體保存措施（無保存時備註說明）。 - 職業災害之就醫與醫療協助資訊提供方式。 【↓優良項目↓】 - 體溫監測之執行成果。 - 健康資料建檔管理成果；異常情形之監測與追蹤機制。 | - 符合：原項次6.3之C、B。 - 優良：原項次6.3之A。 - 優良項次第1項為新增評量項目。 |
|  | 8 | 緊急應變與意外事件 |  |  |  |  |
| 生安組織 | 8.1 | 生物安全緊急應變措施完備 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核單位已訂有實驗室生物安全緊急應變計畫[1]，並經生物安全組織審議通過。 - 受查核單位訂定之緊急應變計畫內容，符合感染性生物材料管理辦法第10條第3項規定[2]。 - 受查核單位已將緊急應變計畫之相關內容，納入實驗室人員教育訓練課程[3]。 - 受查核單位每年辦理至少1次實地模擬演練，其主題與「實驗室生物安全」有關，受查核實驗室人員並均已參與。 優良：符合項目及以下項目均達成。 適時依實驗室業務執行情形，檢討修訂實驗室生物安全緊急應變計畫，且著有成效。 | - 受查核單位訂定之實驗室生物安全緊急應變計畫，不限制文件名稱及文檔格式。 - 緊急應變計畫應至少包括以下內容：(1)緊急應變小組及任務；(2)意外事件等級鑑定及風險評估；(3)意外事件之警示、處理及通報機制；(4)緊急應變物資庫存管理；(5)緊急醫療救護程序；(6)應變人員之安全防護措施；(7)緊急應變疏散程序及其他因應措施；(8)災害區域清潔、消毒、整治；與單位內其他專責人員之協調、善後處理措施及調查報告。 - 不包括實地模擬演練舉行前之桌上演練。 | - 實驗室生物安全緊急應變計畫文件及生物安全組織審議紀錄。 - 緊急應變計畫納入教育訓練課程之佐證文件。 - 最近一年度實地模擬演練紀錄，並說受查核實驗室人員參與情形（可附簽到單）。 | 符合：原項次7.1之C1、C4及C5。 優良：原項次7.1之A1。 |
| 實驗室 | 8.2 | 已訂有意外事件處理機制 | 符合：以下項目均達成。 - 受查核單位已訂有實驗室意外事件之處理與通報程序[1]，並經生物安全組織審議通過。 - 已訂定溢出物處理程序，並張貼於受查核實驗室內明顯處。 - 實驗室人員知悉各項緊急設施（備）之放置場所及操作方式。 - 受查核單位已將實驗室意外事件之處理與通報程序等相關文件內容，納入實驗室人員教育訓練課程。 優良：符合項目及以下項目均達成。 - 受查核單位已針對可能發生之實驗室意外事件，建立監測、調查及檢討機制[2]。 - 適時依實驗室業務執行情形，檢討修訂實驗室意外事件之處理與通報程序，且著有成效。 | - 受查核單位訂定之實驗室意外事件處理與通報程序，不限制文件名稱及文檔格式。 - 依受查核單位提出之具體事證進行判定，不限定其執行方式或手法（工具）。 | - 實驗室意外事件處理與通報程序。 - 實驗室之溢出物處理程序，並說明現行張貼位置（可附照或平面圖）。 - 說明如何告知實驗室人員各項緊急設施（備）之放置場所及操作方式。 - 實驗室意外事件處理與通報程序納入教育訓練課程之佐證文件。 【↓優良項目↓】 - 說明已建立之意外事件監測、調查機制，並附佐證文件。 | 符合：原項次6.2之B3；原項次7.1之C2-C4。 優良：原項次7.1之B及A1。 |