BSL-3(ABSL-3)實驗室/RG3保存場所生物安全及生物保全現場查核/自我檢核表
108.05.06更新
單位名稱
場所類型		□#1 (BSL-3實驗室) □#2 (ABSL-3實驗室) □#3 (TB負壓實驗室) □#4(保存場所)
場所名稱					場所主管：
表單用途	現場查核		查核單位：	查核委員：	查核日期：
	自我檢核		檢核部門：	檢核人員：	檢核日期：

填寫說明：
1. 本表係依據「感染性生物材料管理辦法」及「生物安全第一等級至第三等級實驗室安全規範」訂定。
2. 本表所指BSL-3實驗室係以操作、保存RG3病原體或生物毒素之微生物實驗室為主，RG3保存場所係指保存RG3病原體或低於管制總量之管制性生物毒素之保存場所。
3. 屬於「BSL-3實驗室」者，請完成「#1」查核項目之查核或檢核；屬於「ABSL-3實驗室」者，請完成「#2」查核項目之查核或檢核；屬於「TB負壓實驗室」者，請完成「#3」查核項目之查核或檢核；屬於「保存場所」者，請完成「#4」查核項目之查核或檢核。
4. 請依表單用途勾選使用：
  1. 現場查核：查核人員進行查核，符合項目於「結果」欄位記錄「○」、不符合項目記錄「╳」、不適用項目記錄「NA」；並於「紀錄事項」欄位記錄現場觀察發現及建議。
  2. 自我檢核：檢核人員針對查核項目有標示「※」項目，於「紀錄事項」欄位填寫佐證之文件名稱或說明；相關佐證文件、資料及近3年相關紀錄，於查核當日提供查核委員參閱。
5. 查核項目所要求訂定之文件名稱及型式無特別規定，惟須為經審查及核准之文件；相關紀錄應保存至少3年。

結果	場所類型				項次	查核項目	說明	紀錄事項
	#1	#2	#3	#4
-	-	-	-	-	1	不符合事項改善成果
-	-	-	-	-	1.1	不符合事項已改善或符合預期改善進度
	V	V	V	V	1.1.1	前次經疾管署查核所開立之不符合事項，均已完成改善；或符合向疾管署提報之預訂改善進度[※]。
-	-	-	-	-	2	實驗室管理與維護
-	-	-	-	-	2.1	實驗室/保存場所生物安全文件管理
	V	V	V	V	2.1.1	實驗室/保存場所已： / 訂有生物安全管理手冊[※]。 / 建立文件管理程序[註1，※]。 / 建立文件總覽表[註2，※]。 / 定期審查文件，且無使用失效或過時文件[註3]。 / 訂有機敏文件保全程序[註4，※]。	實驗室得依循生物安全管理組織要求，增修額外程序。 / 易於檢視文件最新修訂狀況。 / 實驗室自訂文件審查頻率；過時文件如有保存目的，應標明以避免誤用。 / 機敏文件類型及範圍由實驗室自行或依生物安全管理組織規定定義。
-				-	2.2	實驗室/保存場所門禁管制及安全識別
	V	V	V	V	2.2.1	實驗室/保存場所設有門禁管制[註1]，訂有進入實驗室授權程序[※]，並保留經授權人員之紀錄[※]。	門禁管制方式無限制，惟需有效達到防止未經授權人員擅自進入實驗室/保存場所之機制。
	V	V	V	-	2.2.2	實驗室入口處[註1]標示下列資訊[※]： / 生物安全等級。 / 生物危害標識。 / 實驗室主管、實驗室管理人員之姓名及聯絡電話[註2]。 / 緊急聯絡窗口[註3]。 / 所在樓層位置平面圖。	原則為進入實驗室範圍之第1道入口處。 / 實驗室主管、管理人員，及緊急聯絡窗口皆為同一人時，則緊急聯絡窗口另需提供第2名人員（如職務代理人），以避免發生無法聯繫的情形。 / 緊急聯絡窗口可為24小時緊急聯絡專線或中控室人員等，惟應知悉及備有接獲通知後之後續處理程序。
	V	V	V	V	2.2.3	實驗室/保存場所已訂有訪客進入管制程序[※]；訪客紀錄內容包括但不限於訪客姓名、進出日期/時間、事由、聯絡電話（視需要）；並留存訪客紀錄[※]。
-	-	-	-	-	2.3	實驗室/保存場所所在位置
	V	V	V	V	2.3.1	實驗室/保存場所位置與公共區域[註1]明確分開及識別，以門做物理性區隔；實驗室[註2]內無設置一般行政人員辦公區域[註3]。	公共區域係指位於實驗室/保存場所範圍外之公共共用活動區域。 / 實驗室阻隔區域係指涉及感染性生物材料處理或操作區域。 / 一般行政人員辦公區域係指處理一般行政事務，可正常飲食、休憩之區域。
	-	V	-	-	2.3.2	動物設施內之動線，符合由乾淨區往汙染區之設計；實驗動物與髒汙飼育盒之移動路徑，未經過公共區域[註1]。
	-	V	-	-	2.3.3	動物設施位置，與一般行政人員辦公區域[註3]分開；感染實驗動物之房間與實驗動物之房間分開。
	V	V	V	V	2.3.4	實驗室/保存場所入口之門，應符合： / 隨時保持關閉狀態。 / 門經開啟後可自行回復至關閉狀態[註1]。 / 門於關閉時即鎖住。 / 門板材質堅固不易被破壞。	需達到可自行回復至關閉狀態之原則。
	V	V	V	-	2.3.5	人員經由前室再進入實驗室阻隔區域；通道皆為互鎖式雙門[註1]。	另需有於緊急狀況時，可透過手動方式解除互鎖之設計。
-	-	-	-	-	2.4	實驗室表面結構完整性及密封性
	V	V	V	-	2.4.1	實驗室阻隔區為密閉空間，並維持良好氣密狀態；阻隔區之牆面、天花板及地板等，表面完整無破損，無裂縫或未密封之貫穿孔洞。
	V	V	V	-	2.4.2	實驗室阻隔區地板[註1]採無接縫施工；表面平整、無凸起物或明顯裂縫妨礙人員行進；與牆面之接縫處為曲度導角（L）型。	地板材質應具備耐酸鹼、耐磨、耐壓及止滑之功能。
	V	V	V	-	2.4.3	實驗室裝設之窗戶（含觀察窗）[註1]，均採防碎裂材質之玻璃[註2]，並予以密封。	位於牆面或門板等以透明物質密封之開口，可使光線透入者均屬之。 / 其材料須由透明物質製造，並於破裂時，不致於四散及形成尖銳碎片。
-	-	-	-	-	2.5	實驗室通風空調處理系統（HVAC）
	V	V	V	-	2.5.1	實驗室HVAC使用硬管材質建置。
	V	V	V	-	2.5.2	實驗室阻隔區之氣流方向符合「單向、定向原則」[註1]；實驗室於阻隔區入口處，設置可確認定向氣流之視覺化監測裝置[註2]。	單向氣流（unidirectional airflow）係指沿單一方向呈平行流線的氣流；定向氣流（directional airflow）則為在氣壓低於外環境大氣壓的實驗室中，從汙染機率小且相對壓力高處，向汙染機率高且相對壓力低處，受控制流動的氣流。 / 可確認氣流方向確實往實驗室內部流動。
	V	V	V	-	2.5.3	實驗室具有可監控HVAC依設計參數正常運行之程序[※]，保留監控紀錄[※]；已訂有HVAC異常時之應變處理程序[※]；發生系統異常時，可即時發出警訊[註2]，通知相關人員依程序處理；留存異常事件處理紀錄[※]。	應達到特定人員可即時接收通知之原則。
-	-	-	-	-	2.6	實驗室進排氣系統運作
	V	V	V	-	2.6.1	實驗室阻隔區之進氣，應使用新鮮外氣[註1]；不與所在建物共用進氣與排氣系統；排氣系統之機房具有適當保全措施[※]。	實驗室阻隔區之進氣，不可使用迴風，或自其他感染區域進氣，並應確保進氣氣體不受汙染。
	V	V	V	-	2.6.2	實驗室之排氣管路為負壓，無發生逆流情形，並已安裝氣密風門[註1]。	設置氣密風門之建議要件：正向氣密及零洩漏（洩漏測試程序應依ANVI/AVME N510或同等級要求進行），並符合系統管徑及管內負壓。
	V	V	V	-	2.6.3	實驗室之進氣管路與排氣管路為互鎖設計，避免排氣側失效時，造成實驗室內產生正壓。
	V	V	V	-	2.6.4	每年[註1]針對實驗室進排氣系統執行至少1次檢測[※]，實驗室人員確認檢測報告後，依檢測結果進行相關維護，並妥善保存相關燻蒸消毒及檢測結果報告[※]。	檢測作業以「年度」為時間單位，前後檢測作業間距不可超過15個月。
	V	V	V	-	2.6.5	實驗室阻隔區之適當位置[註1]設置至少各1處進氣口與排氣口[註2]；阻隔區內各房間[註3]換氣次數達每小時12次以上[註4，※]。	進排氣口位置不可被實驗室內設備擋住；且無擾流、迴風及短循環情形。 / 實驗室阻隔區內不可安裝窗型或分離式冷氣，並作為進氣口使用；BSC及其他抽氣設備不可視為排氣口。 / 不包括雙重門通道之前室與淋浴室。 / 換氣次數應於每年實驗室進排氣系統年度檢測作業時，重新量測。
	V	V	V	-	2.6.6	實驗室位於室外之進、排氣口位置適當[註1]；且排氣口平均排氣速度達每秒15公尺以上[註2，※]。	室外進氣口與排氣口不可位於建築物同側；且排出空氣不可再循環進入實驗室或其他建物，並遠離公眾密集區。 / 排氣口平均排氣速度應於每年實驗室進排氣系統年度檢測作業時，重新量測。
	V	V	V	-	2.6.7	實驗室設有至少1套可立即自動切換[註1]之備援排氣風機及排氣HEPA過濾器，並定期交替使用風機。	需達到排氣風機異常時可即時切換至另一套備援機組之原則。
	V	V	V	-	2.6.8	實驗室阻隔區之排氣管路，原則不與BSC排氣管路共管[註1]；必要情況需採共管時，實驗室應有相關可確認維持穩定負壓狀態之措施。	共管之定義：實驗室阻隔區之排氣管路自實驗室端起至室外排氣口路徑，與BSC排氣管路共用全部或一部分管路。
-	-	-	-	-	2.7	實驗室HEPA過濾器
	V	V	V	-	2.7.1	實驗室裝設HEPA過濾器[註1]功能正常，無洩漏、破損或其他異常情形；實驗室阻隔區之空氣排放至室外前，應經過HEPA過濾。	HEPA濾材應符合美國能源部設定標準或同等級國際標準，對粒徑在0.3μm的粒子， 過濾效果約為DOP 99.97%以上。
	V	V	V	-	2.7.2	實驗室可監控HEPA過濾器之運行，訂有HEPA過濾器異常處理程序[※]；發生系統異常時，可即時發出警訊[註1]通知相關人員依程序處理；留存異常事件相關處理紀錄[※]。	需達到可即時通知特定人員之原則。
	V	V	V	-	2.7.3	每年[註1] 針對實驗室HEPA過濾器執行至少1次檢測（含洩漏測試），實驗室人員確認檢測報告後，依檢測結果進行相關維護，妥善保存相關燻蒸消毒報告、檢測結果報告與更換紀錄[※]。	檢測作業以「年度」為時間單位，惟前後檢測作業間距不可超過15個月。 / 實驗室得視檢測結果決定是否更換HEPA過濾器，惟其使用期限不可逾原廠規定之更換效期。
	V	V	V	-	2.7.4	實驗室訂有HEPA過濾器更換作業程序[※]；且適時更換HEPA過濾器[註1]；妥善保存HEPA過濾器之更換紀錄[※]。	實驗室可定期或依檢測結果，適時更換HEPA過濾器，惟其使用期限不可逾原廠規定之更換效期。
-	-	-	-	-	2.8	實驗室負壓系統
	V	V	V	-	2.8.1	實驗室阻隔區（含雙重門通道）之氣壓低於公共通道氣壓[註1]；相鄰區間壓差達負12.5 Pa以上[註2]；維持24小時負壓運轉[註3]，無負壓不足或正壓等異常情形。	標示之壓力值單位應與現行使用之壓力計相符，或另外備註換算值。 / 應採負壓梯度設計原則，無負壓之公共區域對前室、前室對操作區域間之壓差應達負12.5 Pa。 / 有配置降載功能之負壓系統，可於實驗室無執行感染性生物材料操作期間，本於節能目的調降負壓值，惟相鄰區間壓差值最小不可低於負7.6 Pa。
	V	V	V	-	2.8.2	實驗室於適當位置[註1]裝設壓力（差）值顯示儀器[註2]，且正常運作並定期執行校正[註3，※]；儀器上已明確標示所顯示之數值其代表區域及允收範圍。	裝設位置應有利於實驗室人員於進入阻隔區前及進入後，可即時得知目前壓力（差）值。 / 壓差（力）顯示儀器之型式及廠牌無特別限制。 / 實驗室應自訂儀器校正週期。
	V	V	V	-	2.8.3	實驗室已有監測壓力變化情形，保留監測紀錄[※]；已訂有負壓異常時之應變處理程序[※]；發生負壓異常時，可即時發出警訊[註1]通知相關人員依程序處理；留存異常事件處理紀錄[※]。	需達到可即時通知特定人員之原則。
-	-	-	-	-	2.9	生物安全櫃（BSC）
	V	V	V	-	2.9.1	實驗室於適當位置[註1]裝設檢測合格且正常運作之第二級以上BSC[註2]；涉及感染性生物材料之實驗操作均於BSC內進行。	BSC裝設位置應避免受到運轉時之實驗室進氣與排氣氣流的波動影響；且遠離門、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域；並保留適當空間作為清潔、消毒及檢測工作之用。 / 使用之BSC如係依據美國NSF/ANVI 49標準製造時，使用型別限為第二級之A2，B1或B2型式。
	V	V	V	-	2.9.2	使用BSC符合以下要求： / 開口處氣流方向保持向內流入BSC[註1]。 / 櫃內整潔[註2]，無堆積過量實驗器材。 / 無放置易傾倒容器。 / 無阻擋氣柵出口。 / 無使用明火[註3]。	水平及垂直外吹氣流工作櫃（laminar flow）不屬於BSC，不能應用於感染性生物材料操作。 / BSC櫃內毋須清空，物品之擺放次序，應考量操作人員習慣與櫃內氣流方向，依髒汙程度調整。 / BSC內不可使用明火，惟無可替代使用明火操作之措施時，不可使用連續供火裝置。當有可替代使用明火操作之措施時，禁止於BSC內使用明火。相關替代措施，例如使用烤片機；接種環（針）之滅菌改用紅外線滅菌器。
	V	V	V	-	2.9.3	BSC排氣管路已裝設氣密風門[註1]。	設置氣密風門之建議要件：正向氣密及零洩漏（洩漏測試程序應依ANSI/ASME N510要求進行），並符合系統管徑及管內負壓。
	V	V	V	-	2.9.4	實驗室之BSC每年[註1]執行至少1次，實驗室人員確認檢測報告後，依檢測結果進行相關維護[註2，※]；妥善保存檢測報告及相關維護紀錄[※]。	檢測作業以「年度」為時間單位，惟前後檢測作業間距不可超過15個月。 / 年度檢測項目原則依原廠要求；或符合勞動部勞動及職業安全衛生研究所出版之「生物安全櫃操作安全技術手冊」內容。
	V	V	V	-	2.9.5	實驗室於實施BSC年度檢測作業前，先執行燻蒸消毒；並妥善保存燻蒸消毒報告[註1，※]。	燻蒸報告應具備之內容可參閱疾管署「第一等級至第三等級實驗室安全規範（第1.0版）」附錄7。
	V	V	V	-	2.9.6	實驗室如使用第二級A2型式或同等類型BSC，需使用可拆卸式集氣罩或套管，將BSC內空氣排放至室外；且BSC開關機瞬間、運轉中或停機時，集氣罩口或套管間隙處均保持負壓。
-	-	-	-	-	2.10	感染性廢棄物專用之滅菌器	無設置滅菌器之「保存場所」，本大項目不適用
	V	V	V	-	2.10.1	實驗室於阻隔區內設置感染性廢棄物專用之滅菌器。	TB負壓實驗室屬於102年12月31日（含）前啟用者，如於實驗室阻隔區外設置滅菌器，則應訂有相關安全管理規定；屬於103年1月1日（含）後啟用者，滅菌器則應設置於實驗室阻隔區內。
	V	V	V	V	2.10.2	實驗室/保存場所已訂有滅菌器之作業程序[※]。
	V	V	V	V	2.10.3	滅菌器定期[註1]使用生物指示劑[註2]確認滅菌處理之效能；保留相關執行紀錄[※]。	確效作業之執行頻率，由受查核實驗室/保存場所視執行滅菌之頻率自行訂定，惟每年應至少執行1次檢測作業。建議當滅菌器為每天使用時，每週執行至少1次確效；為每週使用時，每月至少執行1次確效。 / 生物指示劑為特定的活微生物製品，可用於確認滅菌設備的性能，滅菌程序的驗證，生產過程滅菌效果的監控等，常用菌如嗜熱芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌等。
	V	V	V	V	2.10.4	實驗室/保存場所已針對滅菌器在未達到滅菌條件前，所產生及排放之冷凝水與氣體，有適當處理措施[註1]。	該類排水與排氣可能含有感染性物質，多數滅菌器本身已有內建排水（氣）過濾裝置；至於未內建者，實驗室應利用其他可達到同樣目的之方式妥善處理。
	V	V	V	V	2.10.5	實驗室/保存場所依滅菌器類型定期實施檢查[註1]，並依檢測結果進行相關維護，相關檢測維護紀錄均妥善留存[※]。	有關各類型壓力容器之檢查頻率請參考「職業安全衛生管理辦法」第33、35、36及45條；「危險性機械及設備安全檢查規則」關於第一種壓力容器之相關規定。
	V	V	V	V	2.10.6	實驗室/保存場所確實記錄[註1]每次滅菌器操作情形；並保存相關紀錄[※]。	須記錄之內容包括但不限於：日期、鍋次、滅菌模式、溫度、壓力、進鍋時間、滅菌時間、出鍋時間、化學指示劑／生物指示劑（廠牌、批號、測試結果）、操作人員。
	V	V	V	V	2.10.7	屬於第一種壓力容器[註1]之滅菌器，應經相關訓練且合格；或取得相關技能檢定資格之人員操作滅菌器。	本項僅適用於第一種壓力容器之要求，定義請參閱「鍋爐及壓力容器安全規則」第4條第1項第1款。
	V	V	V	-	2.10.8	屬於雙門式滅菌器[註1]之貫穿處周邊已填塞密封，無洩漏情形；且雙門具備互鎖功能，滅菌器非汙染區側之門，需於除汙程序完成後，方予以開啟。	本項僅適用於雙門式滅菌器之要求。
-	-	-	-	-	2.11	實驗室相關設施、設備安全
	V	V	V	-	2.11.1	實驗室設有以下設施並符合相關要求： / 傳遞箱[註1]：箱內已裝設紫外燈，且二側門具互鎖設計。 / 免手持對外通訊設備[註2]。 / 水槽：設於實驗室內、出口或鄰近處，周邊整潔無積（漏）水；無靠近電力設備或已加裝安全裝置；具免手動給水設計[註34]。 / 消防系統：包括避難指標或避難方向指示燈、火警自動或手動警報設備、滅火器等[註5]。 / 照明設備。 / 不斷電系統與備用發電設備[註6]。 / 離心機已具備相關安全設計，例如使用封閉式離心桶（或轉子）。	TB負壓實驗室未設置傳遞箱時，應說明檢體或相關感染性物質進入實驗室之作法，並訂有相關預防交叉汙染之措施。 / 設備型式與規格應符合「免手持」原則。 / 型式規格應符合「免手動開啓」原則。 / 實驗室於離開實驗室前之最後一道例行程序為淋浴時，可視為符合項目要求。 / 相關設備之設置標準及自動檢查等要求，應符合內政部「各類場所消防安全設備設置標準」之相關規定。 / 不斷電系統應並聯備用發電機，可由實驗室或單位設置。
	V	V	V	-	2.11.2	實驗室工作檯表面可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其他化學品。
	V	V	V	-	2.11.3	實驗室使用之座椅[註1]，為不附輪型式或可固定，已使用無孔材質[註2]材料包覆表層，並易於清潔消毒。	泛指擺放於實驗室操作區域之座椅，得由查核委員依查核現場狀況予以判別。 / 不可使用木質、布質類座椅。
	V	V	V	-	2.11.4	實驗室阻隔區內出水設施（含水槽）之排水管具備防逆流設計（例如存水彎）。
	V	V	V	-	2.11.5	實驗室內已設有緊急洗眼設備[註1]；定期測試維護，設備功能正常運作[註2]，並留存相關測試維護紀錄[※]。	設置目的係為提供當實驗室人員暴露在有危害物質下，得以大量清水移除眼睛或面部沾附之危害物質。 / 水流之速度及力道需已調整至可立即使用。
	V	V	V	-	2.11.6	實驗室內如放置之氣體鋼瓶，應符合以下要求： / 無放置過量[註1]。 / 已固定妥當。 / 非使用中鋼瓶套有鋼瓶帽。 / 瓶身無嚴重磨損或鏽蝕。 / 未超過安全檢驗有效期限。	備用鋼瓶數量以1瓶為原則。
	V	V	-	-	2.11.7	實驗室阻隔區內之外露管線，已使用絕緣材料包覆管線外層，並加強固定及防震等保護措施。
	V	V	V	-	2.11.8	實驗室設有觀察窗或相關安全監控設備，可利於自外界觀察實驗室內部24小時活動情形。
	-	V	-	-	2.11.9	感染性動物飼養區符合以下要求： / 使用特殊飼育及換氣設備；實驗動物飼養於阻隔籠具系統中。 / 具有防止節肢動物與嚙齒類動物侵入；以及已感染實驗動物脫逃的設計。
	-	V	-	-	2.11.10	飼養籠具清洗消毒區符合以下要求： / 髒汙物料與潔淨物料作業區分開。 / 配置適當的通風與噪音隔音措施。
	-	V	-	-	2.11.11	感染性動物之解剖室（設備）相較於周圍作業區為負壓環境。
	-	V	-	-	2.11.12	動物設施之乾淨物品卸貨區與髒汙物品（例如接收來源不明動物）卸貨區分開。
-	-	-	-	-	3	實驗室消毒滅菌措施與感染性廢棄物處理
-	-	-	-	-	3.1	消毒滅菌措施
	V	V	V	-	3.1.1	實驗室之設計，有利於清潔及除汙作業。
	V	V	V	-	3.1.2	實驗室已針對需消毒滅菌之物品、設施或設備等[註1]，訂定相關消毒滅菌標準作業程序 [※]。	由實驗室依現況自訂物品、設施與設備之範疇。
	V	V	V	-	3.1.3	實驗室操作感染性生物材料期間，針對操作區域[註1]每日執行至少1次清潔除汙；轉換操作不同感染性生物材料前，依風險評估進行適當的燻蒸消毒或清潔除汙[註2]。	係指操作過程中，可能或確認接觸到感染性生物材料之器具設備、工作檯面、BSC或其他相關設施等。 / 實驗室除汙消毒方式，依汙染程度、範圍，評估選用。
	V	V	V	-	3.1.4	實驗室及相關設施（備）於進行年度檢修維護前；或遇有下列情形時，執行燻蒸消毒作業：(1)將設備移出實驗室前；(2)於實驗室相關設備外發生感染性生物材料之洩漏、噴濺或其他汙染時。
	V	V	V	-	3.1.5	實驗室內可重複使用之器材或其他物品等[註1]，於再次使用或移出實驗室前，已先依訂定之相關規定進行清潔除汙或消毒滅菌。	可重複使用之品項範圍，原則由實驗室自行訂之。惟仍應符合該物品之原始設計目的，例如不可將拋棄式器具列為可重複使用品項。
	V	V	V	-	3.1.6	實驗室內無使用不易清潔消毒之物品
	-	V	-	-	3.17	使用合適方法[註1]清潔籠具或飼養設備；若其用途係使用於病原體實驗時，先滅菌後再清洗。	動物飼養設備可使用傳統清潔方法（例如82.2℃以上熱水）或化學藥劑消毒方法清潔。
-	-	-	-	-	3.2	實驗室產出之感染性廢棄物
	V	V	V	-	3.2.1	實驗室已針對產出之感染性廢棄物[註1]，訂定感染性廢棄物處理作業程序[※]。	所稱之感染性廢棄物，係指我國生物醫療廢棄物分類中之「感染性廢棄物」。
	V	V	V	-	3.2.2	實驗室產出之感染性廢棄物，於運出實驗室前，已完成滅菌。
	V	V	V	-	3.2.3	實驗室之感染性廢棄物（含已滅菌），無隨意放置於公眾區域。
	V	V	V	-	3.2.4	實驗室內用於盛裝感染性廢棄物之容器，應符合以下要求： / 不限材質之有蓋容器，且具備堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏等特性。 / 容器外觀完整無破損。 / 無過量盛裝廢棄物，確實闔蓋。 / 容器內襯有專用收集袋，且無破損或重複使用情形。 / 分類放置廢棄物並標示。
	V	V	V	-	3.2.5	實驗室妥善處理感染性廢液[註1]。	係指確認或可能含有感染性物質之廢棄液體，如染色液等；亦包括於實驗室阻隔區內產生之廢水（含洗手或淋浴廢水）。應符合環保署之放流水標準。
	V	V	V	-	3.2.6	應教育實驗室處理或運送感染性廢棄物之人員，以充分了解處置感染性廢棄物時可能面臨之相關安全危害與風險。[註1]	可包括辦理訓練，訂定職務說明書，危害告知等方式。
-	-	-	-	-	4	感染性生物材料管理
-	-	-	-	-	4.1	持有或保存感染性生物材料之管理
	V	V	V	V	4.1.1	實驗室/保存場所定期[註1]盤點保存之RG2以上病原體及生物毒素之品項及數量。[※]	由實驗室/保存場所自訂盤點頻率。 / ※：提供盤點紀錄
	V	V	V	V	4.1.2	實驗室/保存場所定期[註1]維護疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」之登錄資料[※]。	維護資料時間之間距不可逾3個月。 / ※：節錄實驗室在查核日期前3個月內，「實驗室生物安全管理資訊系統」已完成資料維護時間畫面。
-	-	-	-	-	4.2	感染性生物材料保全措施
	V	V	V	V	4.2.1	實驗室/保存場所內儲放[註1]RG2以上病原體及生物毒素之設備[註2]已上鎖[註3]；該設備放置區域設有門禁管制；實驗室依所訂規範管制人員存取權限。[※]	指庫存（Stock）狀態中之病原體及生物毒素，不包括已取出進行實驗操作之暫存病原體及生物毒素。 / 設備需使用不易被破壞之材質。 / 設備鑰匙之管理仍應符合生物保全管理要求。 / ※：提供實驗室生物保全管理規定文件。
	V	V	V	V	4.2.2	儲放有RG3以上病原體之實驗室/保存場所，具有相關監控措施，防止有心人士侵入，並保存監控紀錄[註1，※]以利追溯。	監控紀錄保存時間需配合盤點時間（例如為每3個月執行盤點時，監控紀錄需可保存至少3個月），以利追溯。
	V	V	V	-	4.2.3	實驗室已針對須去活化之感染性生物材料，訂有去活化及確效程序[※]。
	V	V	V	V	4.2.4	儲放有RG2以上病原體及生物毒素之實驗室/保存場所，已有相關生物保全緊急應變計畫[※]。
-	-	-	-	-	4.3	感染性生物材料之包裝運送
	V	V	V	V	4.3.1	實驗室/保存場所訂有感染性生物材料包裝運送管理規定[註1，※]，並督導所轄人員落實執行。	實驗室/保存場所無運送感染性生物材料（包含機構內傳送與運送至機構外）之事實者，不適用。
	V	V	V	V	4.3.2	實驗室/保存場所於單位內傳送感染性生物材料時，使用具堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏等特性之有蓋容器，盛裝內有材料之試管或培養基等，再行運送[註1、註2]；運送品項為RG2以上病原體及生物毒素時，確保傳送途中之安全措施。	實驗室/保存場所無單位內傳送感染性生物材料之事實者，不適用。 / 禁止運送人員於運送過程中，僅以手直接拿（抓）取內有感染性生物材料之試管、培養基等。
	V	V	V	V	4.3.3	實驗室/保存場所將感染性生物材料運送至單位外[註1、註2]時，符合中央主管機關所定之三層包裝規定[註3]，以適當交通工具進行運輸，並應遵照交通目的事業主管機關規定辦理。	實驗室/保存場所無將感染性生物材料運送至單位外之事實者，不適用。 / 「單位外」原則指單位所在地以外場所，例如不同單位；如為同一單位但非位於同地點之分部（分公司、廠、校等），則視是否使用交通工具（例如汽車）、是否委託貨運承攬業者、運送路線是否經過單位以外之公眾區域等要件，予以綜合判斷。 / 三層包裝規定請參考「衛生福利部感染性生物材料管理作業要點」附表七及疾管署「感染性生物材料及傳染病檢體包裝、運送及訓練管理規定」。
-	-	-	-	-	5	持續性教育訓練與資源應用
-	-	-	-	-	5.1	實驗室/保存場所生物安全訓練課程
	V	V	V	V	5.1.1	實驗室新進人員[註1]依「生物安全第三等級以上實驗室新進人員安全訓練課程認可規定」進行訓練及達成時數要求；保存場所新進人員[註1]接受至少8小時生物安全及生物保全基本課程；實驗室/保存場所在職人員則每年取得至少4小時生物安全及生物保全繼續教育時數[註2、3，※]。	新進人員係指首次或自其他微生物實驗室轉至實驗室/保存場所工作者，且其執行業務內容有涉及感染性生物材料為原則。 / 時數計算以年度為單位；不拘課程辦理單位，惟取得之時數應與生物安全或生物保全相關。如為跨年度之新進人員（到職未滿3個月），則須提供相關訓練計畫及預計完成訓練之時間。 / 同時具有多重身分之人員，其取得之時數得合併計算。 / ※：提供人員教育訓練計畫及受訓紀錄。
-	-	-	-	-	6	實驗室人員安全防護與健康措施
-	-	-	-	-	6.1	個人防護裝備（PPE）
	V	V	V	-	6.1.1	實驗室以圖文方式呈現PPE著（卸）裝程序，並張貼於實驗室內適當位置[註1，※]。	原則張貼於人員著（卸）裝處或實驗室入口處。
	V	V	V	-	6.1.2	實驗室內從事相關活動之人員，均已穿著適當PPE，並符合以下原則： / 具防護功能之防護衣[註1]； / 雙層手套； / 依防護衣類型選擇使用頭套（或髮帽）； / 鞋套或專用鞋等足部防護具[註2]； / 佩戴N95口罩或相同（以上）規格之呼吸防護具[註3]；或視需要使用呼吸防護具[註4]； / PPE均於使用效期內，且不重複使用拋棄式防護具。	防護衣穿著需符合「全身完整包覆」原則，其正面為無接縫設計（例如全罩式或拉鍊處增加檔片等），具有堅固前幅，長袖，彈性袖口（至少3公分長度）或具束口設計；且材質防水（防水等級至少可達AAMI Level 3或同等標準）。 / 不可穿著露趾鞋；腳背不可露出。 / 應進行密合度測試，另宜確認測試程序係依循CNS 14258、ISO 16975或29 CFR或同等標準；執行檢測程序人員具備相關能力或經訓練合格。 / 操作非呼吸道病原體時，則可視風險評估結果決定使用之呼吸防護具。
	V	V	V	-	6.1.3	實驗室備有眼部防護具[註1]，並說明使用時機[註2，※]，以供實驗室人員必要時使用。	眼部防護具可包括護目鏡或拋棄式防護面罩等，其目的係提供實驗室人員預防臉部遭感染性物質噴濺使用。 / 眼部防護具之使用時機宜於相關文件內規範之。
	V	V	V	-	6.1.4	實驗室人員於手部有汙染之虞、結束實驗操作及離開實驗室前，落實洗手程序[註1]。	洗手程序是指「濕洗手」，實驗室因故無法落實洗手程序時，須針對各項情境研擬因應措施。
	V	V	V	-	6.1.5	實驗室已使用過之實驗衣物[註1]與乾淨（未使用）衣物分開放置並定期清潔除汙；禁止將實驗衣物攜出單位清洗。	註1：泛指可重複使用之實驗衣物。
	V	V	V	-	6.1.6	實驗室已儲備最少可供1週使用之PPE數量[註1]。	儲備量由實驗室依使用頻率、使用人數及消耗數量等自行預估。
-	-	-	-	-	6.2	實驗操作規範
	V	V	V	-	6.2.1	實驗室人員進行感染性生物材料操作時，遵循優良微生物操作規範。
	V	V	V	-	6.2.2	實驗室已有相關實驗室生物安全管理文件，並放置於實驗室人員易取得之處；相關實驗室人員並完成相關文件內容之閱讀。
	V	V	V	-	6.2.3	實驗室內無存放食物（包含實驗室內設備）；無留置與實驗無關之動（植）物；實驗室人員於實驗室內無從事不當行為[註1]。	不當行為例如飲食（包括嚼食口香糖）、抽菸、化妝、嬉鬧等。
	V	V	V	-	6.2.4	執行具高感染風險之操作時，符合雙人工作原則[註1]。	實驗室人員執行具感染風險之操作時，以2人進入實驗室工作為原則；僅有1人進入實驗室時，應有其他人員於實驗室外透過適當措施或設備等，掌握實驗室內工作情形。
	V	V	V	-	6.2.5	實驗室未於同時間於同一實驗場所操作超過1種以上病原體或生物毒素。
-	-	-	-	-	7	緊急應變與意外事件
-	-	-	-	-	7.1	意外事件處理機制
	V	V	V	V	7.1.1	實驗室/保存場所已訂定意外事件處理與通報程序[※]，並針對適當對象[註1]辦理相關教育訓練[※]；當程序內容更新時，重新辦理相關訓練課程。	原則為實驗室/保存場所人員。
	V	V	V	V	7.1.2	定期檢視實驗室/保存場所意外事件之處理與通報程序內容[註1，※]，未使用無效或過時文件[註2]，並視情況修訂[註3]。	由實驗室/保存場所自訂檢視頻率；惟宜保留檢視紀錄。 / 過時文件僅可為保存目的而保留，但應標明。 / 無要求每次檢視後均需修正程序內容。